Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Наркозно-дыхательный аппарат Дата регистрации: Дата истечения: Производитель: |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Наркозно-дыхательный аппарат | Аппарат ингаляционной анестезии (наркозно-дыхательный аппарат) предназначен для инвазивного или неинвазивного обезболивания путем ингаляции общей анестезии в сочетании с ИВЛ. Аппарат оснащен расходомером кислорода и закиси азота с антигипоксической предохранительной функцией. Также включает в себя подставку для одного испарителя, канистру для поглотителя CO2, возможность продувки газом O2, датчик давления в дыхательных путях. Наркозно-дыхательный аппарат предназначен для работы как со взрослыми пациентами, так и с детьми. Обладает высокой мобильностью, благодаря использованию на тележке с колесным основанием. Аппарат возможно использовать, как зафиксированным на мобильной тележке, так и перемещать отдельно, благодаря компактным размерам, легкому весу и удобной ручке. Параметры безопасности Антигипоксичесая предохранительная функция: клапаны контроля потоков оксида азота (N2O) и кислорода (O2), управляемые запатентованным механизмом взаимодействия, настроены таким образом, чтобы минимальная концентрация кислорода не опускалась ниже 30%. Сигнализация низкого давления подачи кислорода: при падении давления подачи газа О2 до уровня 240-260 кПа, аппарат подает звуковой сигнал (свисток). Отключение газа N2O: если давление подачи кислорода падает ниже уровня 40-100 кПа, поток N2O в контуре автоматически подавляется для обеспечения безопасности пациента. Если поток газа N2O уменьшается или прекращается, то поток газа О2 не изменится и может быть свободно изменен. Преимущества Аппарат расположен на компактной тележке с колесным основанием, позволяет крепить испаритель реечного типа, располагать аппарат искусственной вентиляции легких, а так же хранить необходимые приспособления и расходные материалы во встроенном в тележку выдвижном ящике. Возможность подключать аппарат как к системе централизованного газоснабжения, так и к баллонам О2 и N2O. Благодаря компактности, аппарат можно применять не только в операционных, а также в родовой. Расходомер роторного типа обеспечивает стабильную концентрацию подаваемого кислорода. Наркозный аппарат оснащен ручкой для транспортировки. Удобный и простой отвод избыточного газа: через соединительный порт для откачки избыточного анестезиологического газа, при помощи дополнительной трубки, газ отводится за пределы операционной. Аппарат оснащен дренажным портом, через который отводится влага, выделяемая при дыхании пациента, а так же абсорбируемый газ СО2. Параметры Расходомер: Диапазон потока O2: 0 – 10 мл/мин; Диапазон потока N2O: 0 – 10 мл/мин; Минимальная концентрация кислорода: 30% ± 3%, при условии, что газовый поток О2 на уровне не менее 1 л/мин; Давление подачи кислорода (О2): в диапазоне от 350 до 500 кПа; Давление подачи оксида азота (N2O): в диапазоне от 350 до 500 кПа; Предустановленный объем быстрой подачи (продувки) кислорода: 35-75 л/мин; Оптимальная скорость потока откачки излишков наркозного газа: 15-30 л/мин; Измеритель давления контура в диапазоне: от - 10 до + 55мм Hg, от - 10 до + 70 кПа с шагом 1 кПа. Основной блок аппарата оснащен креплениями для установки канистры поглотителя углекислого газа (СО2). Наружные размеры основного блока (не вкл. выступы): 330(Ш) х 215(Г) х 440(В) мм; Вес основного блока: 12кг. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Испаритель севофлурана | Крепление непосредственно на самом наркозном аппарате; Высокоточная система контроля плотности газа; С помощью датчика жидкости можно легко проверить количество анестетика; Анестезиологический газ: севофлуран; Тип крепления испарителя: реечный; Объем испарителя: 160 мл (примерно 30 мл впитывается фитилем); Диапазон регулировки концентрации: 0,5-5 об. %; Диапазон расхода анестезиологического газа: 0.5-10 л/мин; Диапазон рабочей температуры в помещении: +20 - +30 °С; Внешние размеры (включая металлические крепления): 135*200*190 мм; Масса (включая металлические крепления): 7,5 кг. | 1 шт. |
|  |  | 3. | ИВЛ | Наркозный вентилятор легких с электронным управлением объема подаваемого воздуха, встроенной функцией памяти для предварительно установленных параметров, таких как функции ассистента / диспетчера. Эффективное использование пространства в операционной блягодаря возможности установки на тележку. Простая панель управления облегчает работу. Метод вентиляции: с заданным объемом, с переключением со вдоха на выдох по времени; Режимы вентиляции: CMV – предварительно установленный объем, цикл по времени. Дыхательный объем: 200 - 900 мл; Частота дыхания: 5-40 раз/мин; Минутный объем: 1-20 л./мин. (при I/E отношении: 1:2); Отношение I/E: 1:0.5 - 1:5 ; Норма потока: 5-65 л./мин. Чувствительность триггера по давлению: -1см.H2O; Защитный клапан: 20~60см.H2O (переменный шаг); Концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе: 21~100%; Измеритель давления циркуляции: -10~+70 см.H2O. Сигнализация тревоги: - низкое давление вдоха; - неправильная установка; - неисправность электропитания; - неисправность процессора. Пауза звукового сигнала тревоги при низком давлении вдоха: 2 мин. Вентилятор оснащен увлажнителем дыхательной смеси. Тип увлажнителя: нагревательный. Мощность увлажнителя: 80VA. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 4. | Тележка | Наружные размеры тележки (не включая выступы): 430 х 540 х 765 мм. Вес тележки: 23кг. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Ящик | Встроенный ящик на маленькой тележке обеспечивает готовое место для хранения различных инструментов, аксессуаров и других предметов. Внутренние размеры выдвижного ящика: 245 х 205 х 70 мм. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Поглотитель CO2 | Канистра абсорбента углекислого газа. Емкость канистры поглотителя углекислого газа (CO2): 900 мл (720 г.). | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 7. | Дыхательный мешок | Кислородный мешок, объем: 3 л. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Трубка для подачи O2 | Нагнетательная трубка (для О2) – трубка высокого давления, предназначена для соединения аппарата с сетью централизованной подачи газа либо с газовым баллоном. Длина трубки: 5 м. Цвет трубки: зеленый. Подключение: стандартный разъем DISS. Дополнительно в комплекте: ключ для нагнетательной трубки (19х24 мм). | 1 шт. |
|  |  | 9. | Трубка для подачи N2O | Нагнетательная трубка (для N2O) – трубка высокого давления, предназначена для соединения аппарата с сетью централизованной подачи газа либо с газовым баллоном. Длина трубки: 5 м. Цвет трубки: синий. Подключение: стандартный разъем DISS. | 1 шт. |
|  |  | 10. | Одноразовый дыхательный контур в комплекте | Дыхательный контур гофрированный одноразовый для взрослых, универсальный. Предназначен для соединения аппарата НДА с пациентом. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные с Y-образным соединителем поворотного типа. | 1 шт. |
|  |  | 11. | Многоразовый дыхательный контур для взрослых в комплекте | Дыхательный контур гофрированный многоразовый для взрослых, универсальный. Предназначен для соединения аппарата НДА с пациентом. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные с Y-образным соединителем поворотного типа. | 1 шт. |
|  |  | 12. | Силиконовая трубка | Трубка, подающая дыхательную смесь к контуру пациента, с разъемом для бачка – канистры поглотителя СО2. | 1 шт. |
|  |  | 13. | Наркозная маска | Маска для лица (№4). Внутренний диаметр соединительного патрубка: 22 мм. | 3 шт. |
|  |  | 14. | Гофрированная трубка для отвода избытка анестезирующего газа | Трубка гофрированная для отвода избыточного газа. Диаметр трубки: 19 мм; Длина трубки: не менее 90 см. | 1 шт. |
|  |  | 15. | Бактериологический фильтр | Одноразовый антибактериальный фильтр, предназначенный для защиты пациентов от возможной передачи инфекции. Эффективность устранения бактерий: не менее 99,999% | 5 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура: +10 +40℃ Относительная влажность: 30-85% (без конденсации); Атмосферное давление: 700-1060 гПа. Для ИВЛ: Требование к электропитанию: Переменный ток: 100~240 В, 50/60 Гц Для испарителя: Диапазон рабочей температуры в помещении: +20 - +30 °С |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 5 декабря 2021 года Адрес: Костанайская область, Федоровский район, село Федоровка, улица К. Либкнехта 1 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутрен- них поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфиче- ские для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Главный врач                                                                               Сыргабаев М.С.