ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование оборудования | Техническая спецификация оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Анализатор биохимический полуавтоматический | Полуавтоматический биохимический анализатор для исследований субстратов, ферментов, электролитов и иммунотурбидиметрических тестов, включая серологические параметры и специфические белки. Полуавтоматический биохимический анализатор должен быть полностью программируемый, возможно перепрограммирование, русифицированное меню Минимальный объем реагентов не более 400 мкл Диапазон длин волн от 320 до 670 нм Считывание по адсорбции (ABS), концентрации (CONC), кинетике (KIN), двухточечной кинетике (FxT), соотношению (COC), дифференцировке (DIF) и мультистандартам (MSTD). Возможность измерять образцы и проводить обработку в соответствии с параметрами, указанными пользователями. На полуавтоматическом биохимическом анализаторе должен быть участка с сухой термообработкой для инкубирования 4 блоков из 15 мультикювет и смеситель для получения необходимой гомогенизации образцов и реагентов. Возможность проведения анализа 15 методами автоматически и программирование с помощью клавиатуры. Выдача результатов в измерительных единицах, выбранных во время фазы программирования, и напечатаны на термочувствительной бумаге. Программное обеспечение анализатора должно проводит до 15 проб методом конечной точки за 60 сек, и для кинетических проб требуется не более 4 мин. Скорость проведения исследований по конечной точке должно составляет не менее 800-900 тестов в час, не менее 200 тестов в час - по кинетике. Должен сохранять до 60 единиц методов в памяти прибора. Должен проводить многостандартные испытания, которые проводятся благодаря соответствующей калибровочной кривой. Полуавтоматический биохимический анализатор должен быть предназначен для определения в плазме крови билирубина общего и прямого, триглицеридов, холестерина, мочевой кислоты, общего кальция, общего белка, альбумина, глюкозы, липопротеинов, железа, аланиниминотрансферазы; аспартатаминотрансферазы; щелочной фосфатазы; амилазы; хлоридов; холестерола; креатинкиназы креатинина; гаммаглютамилтрансферазы, лактатдегидрогеназы; магния; фосфора; панкреатической амилазы; антитромбина; цитозина; холинэстеразы; меди; иммуноглобулинов А, Е, G, М; гликолизированного гемоглобина; гематокрита; липопротоидов низкой плотности; липидов; трансферрина, ревматоидного фактора и др. Стандартные фильтры: 340, 405, 500, 546, 578, 670 нм Спектральный шаг не более 8 нм Источник света: галогеновая лампа 20 Вт Стабильность : не менее 0,005 OD/час Линейность не более 1% Фотометрическая точность не более ±2% Емкость памяти : до 60 измерений по всем параметрам Дисплей : буквенно-цифровой, жидкокристаллический (LCD) Диапазон измерений : от 0 до 2500 OD Полностью программируемый напрямую с клавиатуры Интерфейс : RS-232 С Объём реагента (max) не более 400 мкл. Термостатическая Система: термостатируемая при 37°С в зонах прединкубации и измерений Принтер: встроенный термопринтер Питание : около 220 В 50 Гц Габариты : около 58х57х20 см Вес : около 20 кг. Требования к комплектации: Анализатор биохимический полуавтоматический в комплекте – 1 шт Инструкция (рус, каз) – 1 шт. Источник бесперебойного питания– 1 шт. В стоимость анализатора входит: 1. Инсталляция анализатора 2. Обучения персонала 3. Доставка 4. 37 месяцев гарантии Срок поставки: До 5 декабря 2021 года |

Главный врач                                                                                        Сыргабаев М.С.