ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование оборудования | Техническая спецификация оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ## Анализатор мочи | Анализатор предназначен для проведения экспресс-анализа мочи по 11 показателям в экспресс лабораториях. Анализатор прост в использовании и, благодаря цветному сенсорному жидкокристаллическому дисплею анализатор имеет интуитивно понятный интерфейс. Анализатор имеет: • 50 тестов/час в обычном режиме и до 120 в ускоренном, • функцию автоматического запуска при установке тест-полоски, • встроенный принтер, • встроенный контроль качества, • ручной ввод параметров цвета и мутности, • возможность подключения считывателя штрих кодов и внешней клавиатуры, • возможно подключения к компьютеру и к LIS (через Ethernet-порт) для ведения базы данных, управления статистикой и получения отчетов. Для работы с анализатором не требуется специальной подготовки. Упаковка тест-полос U11 имеет цветовую шкалу для бесприборной оценки 11 показателей мочи. Технические характеристики: Тип прибора: отражательный фотометр Производительность: не менее 50 тестов/час в обычном режиме и до 120 в ускоренном Измеряемые параметры: билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рH, нитриты, лейкоциты и удельный вес Длины волн: 505, 530, 620, 660 нм Дисплей: сенсорный жидкокристаллический дисплей 3,5”, разрешение QVGA (240x320) Подключаемые внешние устройства: клавиатура, считыватель штрих-кода Принтер: встроенный термопринтер (24 знака в строке), бумага 57 мм Интерфейс: серийный порт RS-232, USB A, USB B для подключения к персональному компьютеру; PS/2 (считыватель штрих-кодов и внешняя клавиатура); разъем для карты памяти Micro SD Память: не более 1000 тестов Сетевой адаптер: не более 9 В, постоянный ток, не более 1,5 А Рабочая температура: 15–32 °С Относительная влажность воздуха: 20–80 %, без конденсации Габариты: около 190x236x77 мм Вес: около 1,5 кг Требования к комплектации: Анализатор комплекте – 1 шт Инструкция (рус, каз) – 1 шт. Тест-полоски – 1 упк. В стоимость анализатора входит: 1. Инсталляция анализатора 2. Обучения персонала 3. Доставка 4. 37 месяцев гарантии Срок поставки: До 5 декабря 2021 года |

Главный врач                                                                        Сыргабаев М.С.