- УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

КГП «Федоровской районной                                              больницы» УзаКо

- Сыргабаев М.С.

- «___» ___________________

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Вакуумный аспиратор |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Аспиратор для верхних дыхательных путей | Портативное устройство работающий от сети для всасывания секреции. Всасывающий аппарат для эффективного удаления секреции и жидкостей из верхних дыхательных путей. Использование амбулаторное, в домашних условиях, патронаж. Для новорожденных, детей, взрослых. Технология фильтрации и концепция канистры секреции должны обеспечивать комфорт и защиту устройства исключая ошибки при работе. Встроенная защита от переполнения – наличие. Полная защита от перенаполнения с помощью антибактериального фильтра. Система имеет прямую стыковку емкости с аппаратом. Аспиратор работает по системе бесшлангового соединения (не должно быть шлангов, подключаемых к аспиратору). Шланг подключается к емкости. Прямая стыковка емкости к аппарату – наличие. Современная технология фильтрации – наличие. Наличие регулируемой скользящей крышки для защиты монометра и регулятора вакуума – наличие Мембранный тип механизма регулировки вакуума – наличие Безмасляная технология создания вакуума, представленная системой со структурной мембраной и двойной головой – наличие Показания значения вакуума – наличие Плавная регулировка вакуума – наличие Вакууметр /Манометр – наличие Быстрое наращивание вакуума – наличие Система стабильно поддерживать заданный уровень вакуума и уровень потока – наличие Двойная шкала вакуума в кПа и в мБар – наличие Влагозащищенная кнопка "включения-выключения" на аспираторе – наличие Бесшланговое соединение емкости и аспиратора – обязательное наличие. Данная система обеспечивает прямую стыковку шланга в емкость, без переподключений в аспиратор. Это исключает ошибки при подключении – один шланг, одна ёмкость и аппарат готов к работе. Стыковка ёмкости производится интуитивно легко Мощность всасывания: 16 ± 2 л/мин Макс. уровень вакуума: -80 кПа* ± 2 кПа Регулировка уровня вакуума: механический регулировочный клапан – наличие Напряжение: 230 В~ (+/-10%) 50/60 Гц | 1 шт. |
|  |  | 2 | Градуированная емкость для секрета | Комплект из 1 емкости объемом 1 л – наличие Емкость 1 л Материал емкостей – Полисульфон. Цвет емкостей должен быть эстетичным – темно синий цвет. Емкость должна быть градуированной. Возможность стерилизации емкостей и крышек путем автоклавирования при 136 С – наличие | 1 шт. |
|  |  | 3 | Соединитель для шлангов | Наличие | 1 шт |
|  |  | 4 | Всасывающий шланг | Наличие, Шланг аспиратора Ø 6 мм, L = 1,3 м, материал – силикон. | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы |  |  |  |
|  |  | 1 | Бактериальный фильтр | Антибактериальный трехмерный, гидрофобный фильтр, фильтрующая поверхность не менее - 1 м2. Набор фильтров с защитой от переполнения, гидрофобный одноразовый, неавтоклавируемый. В упаковке 3 шт. Материал - Синтетический нетканый материал | 3 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | +5 ... + 35°C 20 ... 80% влажность, без конденсата давление воздуха 700 ... 1060 гПа |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 1 декабря 2022 года Адрес: Костанайская область, Федоровский район, село Федоровка, ул. К. Либкнехта 1 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |