- УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

КГП «Федоровской районной                                              больницы» УзаКо

- Сыргабаев М.С.

- «___» ___________________

Техническое задание

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор пациента |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Консоль | Монитор пациента прикроватный, гемодинамический. Монитор пациента мультипараметрический предназначенный для использования в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии, транспортировки, а также в операционных для мониторинга состояния пациентов. Наличие сенсорного экрана, который обеспечивает прямой доступ к необходимым параметрам. Параметры измерений: - ЧСС, ЖЭ, ST, ЧД, НИАД (систолическое, диастолическое, среднее), SpO2, индекс перфузии, ЧП, Инвазивное кровяное давление (ИАД), Капнометрия (СО2), Температура. Режим отображения кривой: Фиксированная или подвижная без затухания Максимальное число каналов кривых: не менее 6 каналов Скорость развертки: 6,25, 12,5, 25 либо 50 мм/с Скорость развертки респирации: 6,25, 12,5 либо 25 мм/с Цвет отображения кривой: не менее 14 цветов Измеряемые параметры: ЧСС, ЖЭ, ST, ЧД, НИАД (систолическое, диастолическое, среднее), ИАД (систолическое, диастолическое, среднее) отображение в бедренной, легочной артерии, центральное венозное давление, давление левого/правого предсердия, ВЧД, пупочное артериальное/венозное давление, SpO2, ЧП, не менее 2 канала ТЕМП, опционально - O2, FiCO2, ETCO2, не менее 2 канала ИАД Цвет отображения числовых данных: не менее 14 цветов Тревога Настраиваемые уровни параметрической тревоги по приоритетам: Высокий; Средний; Низкий; Уведомление; с различными звуковыми и визуальными индикаторами. Возможность паузы звукового сигнала на не менее 1 минуту с сохранением визуального индикатора, возможность паузы и звукового и визуального индикатора одновременно. В случае возникновения тревоги система вызова медсестры активируется. Сигнал тревоги показателей жизнедеятельности: ЧСС, ЧП, ST, ЧД, АПНОЭ, ТЕМП, SpO2, НИАД, опционально - ИАД, ETCO2, CO2, O2 Тревоги аритмии: не менее 13 типов Асистолия, пароксизмальная тахикардия, фибрилляция желудочков, бигеминия, уск. идиовентрикулярный ритм (взрослые, 0-2 года, 3-10 лет, 11-13 лет), парные экстрасистолы, нерегулярный ритм, пауза, желудочковые экстрасистолы, ранние желудочковые экстасистолы, тригеминия, желудочковая брадикардия (взрослые, 3-10 лет), наложение зубца R на зубец T. Технические тревоги: Тревоги инструментов и окружающей среды, например, тревога отключения кабеля, тревога помехи, тревога отключения электрода, тревога определения кривой, тревога выключения датчика, тревога проверки манжеты/шланга, тревога проверки датчика, тревога низкого заряда батареи, и т.д. Индикация тревоги: Звук тревоги, мигание/постоянная работа индикатора тревоги, подсвеченные числовые данные/сообщение. Отображает элемент тревоги в верхней части экрана. Индикатор тревоги: Наличие Звук тревоги: 4 типа Подавление звука тревоги: наличие. Если во время паузы тревоги происходит новая тревога, то тревога отображается. Приостановка тревоги: наличие. Все тревоги выключены: Обеспечивается Приоритет громкости: Высокий ≥ Средний ≥ Низкий ≥ Уведомление. ЭКГ Отведения: Кабель на 3-электрода: I, II, III Кабель на 5-электродов: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Устойчивость к разряду дефибрилляции: Вход ЭКГ защищен Защита от электрохирургического оборудования: наличие Время восстановления после дефибрилляции: не более 10 сек Контроль отсоединения отведений: Каждое отведение имеет свой сенсор Диапазон измерения ЧСС не менее 15 - 350 уд/мин Диапазон измерения ЧСС: не менее 30 – 300 уд/мин (взрослые/дети). не менее 30 – 350 уд/мин Диапазон нижней границы: ВЫКЛ, от 30 до 349 уд/мин с шагом 1 уд/мин Элементы тревоги: ТАХИКАРДИЯ, БРАДИКАРДИЯ Анализ аритмии: Метод анализа: Метод сравнения по образцу Число каналов: не менее 2 Сообщения аритмии: Асистолия, пароксизмальная тахикардия, фибрилляция желудочков, бигеминия, уск. идиовентрикулярный ритм (взрослые, 0-2 года, 3-10 лет, 11-13 лет), парные экстрасистолы, нерегулярный ритм, пауза, желудочковые экстрасистолы, ранние желудочковые экстасистолы, тригеминия, желудочковая брадикардия (взрослые, 3-10 лет), наложение зубца R на зубец T Количество файлов отчетов об аритмии: не менее 168 часа Запись трендов Построение трендов продолжительностью не менее 168 часов, не менее 20 блоков (кривая сигнала продолжительностью не менее 10сек) Измерение уровня ST: Число каналов измерения: с 3-электродов: не более 1 канал, с 5- электродов: не менее 2/7 каналов. Диапазон измерения уровня ST: не менее ±2,0 мВ Респирация (трансторакальная импедансная пневмография) Метод измерения: Трансторакальная импедансная пневмография Число каналов: RA - LA Диапазон подсчета частоты респирации SpO2 Скорость развертки: не менее 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с Метод измерения: Метод поглощения света двух длин волн Диапазон отображения: не менее 0 - 100 % SpO2 Частота пульса: не менее 20 - 300 уд/мин Неинвазивное кровяное давление, НИАД Наличие Метод измерения: Осциллометрический Диапазон измерений: не менее 20 - 260 мм рт. ст. Режим измерения: Взрослые, дети или новорожденные определяются подключением воздушного шланга Максимальное время измерения: Взрослый/ребенок: не менее 160 сек, Новорожденный: не менее 80 сек Установки давления манжеты: Ручная или авто Максимальная величина подкачки: Взрослый/ребенок: не менее 260 мм рт. ст. Новорожденный: не менее 130 мм рт. ст. Элементы отображения: Систолическое (СИСТ), диастолическое (ДИА), среднее (СРЕД), давление манжеты во время измерения НИАД, Цикл обновления дисплея данных НИАД: Обновляется при каждом измерении Прерывание питания: Спуск сразу после выключения питания Время восстановления после дефибрилляции: не менее 10 сек Инвазивное кровяное давление, ИКД Программа предустановлена в меню Диапазон автоматического обнуления: не менее ±200 мм рт. ст. Точность диапазона автоматического обнуления: не менее ±1 мм рт. ст. Диапазон измерений: не менее -50 - 300 мм рт. ст. Точность измерений: не более ±1 мм рт.ст. ±1 разряд (–50 мм рт.ст. ≤ ИАД < 100 мм рт.ст.) ±1 % ±1 разряд (100 мм рт.ст. ≤ ИАД ≤ 300 мм рт.ст.) Температурный сдвиг: не более ±0,1 мм рт.ст./1°C Время восстановления после дефибрилляции: не более 10 сек Элементы отображения: Систолическое (СИСТ), диастолическое (ДИА), среднее (СРЕД) Отключение тревоги: Тревога отключается в определенный период при проведении обнуления. Частота пульса Диапазон расчета: не менее 0, 30 - 300 уд/мин Диапазон отображения: не менее 0 - 300 уд/мин Точность измерения (среднеквадратичное значение): не более ±2 уд/мин (30 уд/мин ≤ ЧП ≤ 300 уд/мин) Температура Наличие Число каналов: не менее 2 фиксированных канала Оксикардиореспираторограмма (OxyCRG) в неонатальном режиме. Расчеты доз лекаственных препаратов. Диапазон измерений: от не менее 0 до не менее 50°C, от не менее 32 до не менее 122°F Точность измерения: не более ±0,1°C (25°C ≤ ТЕМП ≤ 45°C) не более ±0,2°C (0°C ≤ ТЕМП < 25°C) Диапазон отображения: от не менее 0 до не менее 50°C (от 32 не менее до не менее 122°F) Дисплей: - размер по диагонали не менее 10,4 дюймов. - цветной сенсорный ЖКИ типа TFT - разрешение не более 800 × 600 точек на дюйм. не менее 8 коннекторов, которые позволяют использовать разъемы с автоматическим определением типа подключаемого датчика параметров пациента. Вес не менее 4 кг. Аккумуляторная батарея Тип батареи: Литий ионная Число батарей: не менее 1 Время работы от батареи: не менее 120 - 240 минут (в зависимости от эксплуатации и вида батареи) Индикатор состояния батареи: Лампы батареи на передней панели, сообщения на экране, звук тревоги и индикатор тревоги. Встроенный термический принтер Скорость печати не менее 25,50 мм\сек, Размер бумаги не менее 58 мм Период печати – продолжающийся, не менее 10/20/30 секунд. Клавиша печати – наличие. Возможность печати после нажатия последних 5 секунд. Возможность выбора трех каналов кривых. Интерфейс DC порт – не менее 18 VDC, не менее 2.8A LAN порт, порт вызова мед. сестры, HDMI порт, USB порт поддерживающий передачу данных на внешние носители не менее 64 Гб а также подключение USB WiFi адаптера. Возможность подключения к центральной станции мониторинга не менее 64 мониторов. Охлаждение: воздушное. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Кабель ЭКГ с 5 отведениями | Кабель ЭКГ Количество отведений: не менее 5 Количество каналов: не менее 2/7 каналов | 1 шт. |
|  |  |  | Датчик SpO2 для взрослых | Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса и сатурации гемоглобина в крови взрослого пациента. | 1 шт. |
|  |  |  | Датчик SpO2 педиатрический | Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса и сатурации гемоглобина в крови для педиатрии. | 1 шт. |
|  |  |  | Шланг воздушный для НИАД для взрослых и детей | Шланг переходник для подключения к различным размерам манжет (для взрослых; детей; неонатальных) с целью неинвазивного измерения артериального давления Макс. длина – не менее 3 м. | 1 шт. |
|  |  |  | Удлинительный кабель для SpO2 | Кабель удлинитель для датчиков пульсоксиметрии с целью подключения к монитору пациента. | 1 шт. |
|  |  |  | Температурный датчик поверхностный | Термодатчик накожный, поверхностный | 1 шт. |
|  |  |  | Кабель для ИАД, | Многоразовый кабель и крепление подключения датчика ИАД к монитору пациента – наличие | 1 шт. |
|  |  |  | Датчик для ИАД, | Многоразовый датчик ИАД: Каналы 2 Диапазон измерения От -50 до 300 мм. рт. ст Точность <100 мм. рт. ст: ± 1 мм. рт. ст. >= 100 мм. рт. ст: ± 1 от величины Диапазон измерения частоты пульса : От 0 до 300 уд/мин Нулевая балансировка Диапазон: ± 200 мм. рт. ст. Точность: ± 1 мм. рт. ст. Отклонение: ± 1 мм. рт. ст. за 24 часа Чувствительность датчика 5 μВ/мм. рт. ст Диапазон измерения частоты пульса От 0 до 300 уд/мин | 1 шт. |
|  |  |  | Адаптер для ИАД, одноразовый | Одноразовая система ИАД: наличие. Предназначен для передачи колебания пульсовой волны на датчик ИАД, который соединен непосредственно с монитором. Датчик передает показания на монитор, отображающий кривую ИАД | 10 шт. |
|  |  |  | Тележка | Тележка не менее чем 5 колесах с креплением для монитора пациента и корзиной для принадлежностей. Ручка для удобства передвижения – наличие. Размер: не менее 630 х не менее 1050 мм | 1 шт. |
|  |  |  | Взрослый манжет, многоразовый | Манжета для взрослых, многоразовая предназначена для измерения артериального давления пациента. Состоит из трубки и тканевой манжеты. Методика измерения - Осциллометрический Режимы измерения: Ручной режим: однократное измерение Автоматический режим: измерение с интервалами не менее 1,2,3,4,5,10,15,20,30 минут и не менее 1,2,4,8 час Стат: Постоянный в течении не менее 5 минут Диапазон измерения артериального давления: от не менее 20 до не менее 260 мм рт.ст. Степень наполнения манжетов – Регулируемая | 1 шт. |
|  |  |  | Детский манжет, многоразовый | Метод Осциллометрический Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный Диапазон измерения от не менее 20 до не менее 230 мм рт.ст. Точность Изменение давления в пределах не более ±5 мм рт.ст. Стандартная девиация: не более 8 мм рт.ст. | 1 шт. |
|  |  |  | Неонатальный манжет, многоразовый | Метод Осциллометрический Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный Диапазон измерения от не менее 20 до не менее 120 мм рт.ст. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  |  | Одноразовые электроды | Предназначены для регистрации электрокардиограммы. | 10 шт. |
|  |  |  | Термобумага | Размер бумаги: не менее 58 мм – ширина, не менее 308 мм – диаметр. | 2 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Источник питания: не менее 100-240В переменного тока (не менее 50/60Гц) Разъем питания постоянного тока: не менее 18В постоянного тока, не менее 2.5A |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 1 декабря 2022 года Адрес: Костанайская область, Федоровский район, село Федоровка, ул. К. Либкнехта 1 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |